(0) PRZYGOTOWANIE MIEJSCA DO PRACY

Tworzymy katalog roboczy i kopiujemy do niego zawartosc katalogu /0, lub:
(a) w katalogu roboczym tworzymy nastepujace katalogi:
data (tutaj umiescimy kopie danych, na których pracujemy)
database (tutaj IRAF zapisuje informacje zwiazane z obróbka)
pix (tutaj IRAF zrzuca obrazki, oddzielone od nagłówków *.fits)
uparm (kolejny katalog niezbedny do obróbki)
(b) i kopiujemy do niego pliki:
login.cl (zawierajacy informacje „startowe” dla IRAFa)
bor_cmd1.obj (plik konfiguracyjny do uzupełniania nagłówków *.fits)
IRAFa uruchamiamy w xgterm-ie. Nalezy w tym celu upewnic sie, ze znajdujemy sie w katalogu roboczym, a nastepnie wpisac komende cl.

(1) UZUPEŁNIANIE NAGŁÓWKÓW *.fits

Poniewaz nagłówki ramek wykonanych w trakcie obserwacji nie zawieraja wszystkich potrzebnych informacji, nalezy uzupełnic headery o stosowne słowa kluczowe. Aby uzupełnic nagłówki *.fits recznie, przechodzimy do tasku noao > astutil, wpisujemy epar hedit i ustawiamy parametr add = yes (z edycji parametrów wychodzimy za pomoca kombinacji ctrl+d). W przypadku wszystkich ramek konieczne jest podanie, jakiego typu dane zawieraja. Słuzy do tego słowo kluczowe IMAGETYP. Róznym typom ramek przypisuje sie odmienne wartosci tego parametru:

typ ramki	wartosc IMAGETYP
bias	zero
dark	dark
flat	flat
widmo lampy kalibracyjnej	comp
widmo obiektu	object

Dla widm obiektów konieczne jest podanie takze innych parametrów. Kilka dodawac bedziemy recznie za pomoca hedit, inne automatycznie, korzystajac z asthedit i pliku konfiguracyjnego bor_cmd1.obj.
Zaczynamy od dodania do nagłówków widm obiektów nastepujacych informacji:
EXPSTART (czas rozpoczecia ekspozycji)
RA (R.A. obiektu)
DEC (Dec. obiektu)
REFSPEC1 = thar1.ec (widmo lampy kalibracyjnej do kalibracji widma obiektu)
Pozostałe potrzebne informacje zostana nastepnie dołaczone przy uzyciu komendy asthedit i pliku bor_cmd1.obj:
OBSERVAT = bor (kod obserwatorium)
DATE-OBS (data w formacie '2007/07/08' lub '2007/07/08T20:02:58')
UT (czas rozpoczecia ekspozycji)
UTMIDDLE (srodek ekspozycji)
EPOCH (epoka obserwacji)
MST (mean sidereal time)
JD (JD srodka obserwacji)
AIRMASS (powinno byc rzedu 1)
LATITUDE (współrzedne obserwatorium)
LONGITUDE (współrzedne obserwatorium)
ALTITUDE (współrzedne obserwatorium)
OBSERVER (obserwator)

(2) KONWERSJA *.fits NA *.imh

IRAF pracuje na plikach w swoim własnym formacie, zatem przed rozpoczeciem dalszej pracy nalezy przekonwertowac ramki z formatu *.fits na formt IRAFa. Robimy to w nastepujacy sposób:
(a) wychodzimy z tasku astutil, wpisujac dwukrotnie komende bye, a nastepnie uruchamiamy dataio.
(b) za pomoca komend
ls *.fits > fitslist
ls *.fits > imhlist
tworzymy w katalogu roboczym 2 pliki tekstowe, zawierajace liste plików *.fits znajdujacych sie w naszym katalogu roboczym. Nastepnie edytujemy plik imhlist w jakims edytorze tekstowym, zamieniajac rozszerzenia .fits na .imh.
(c) kiedy to juz zostanie zrobione, wpisujemy komende
rfits @fitslist '' '' @imhlist
Po zakonczeniu wychodzimy z dataio wpisujac bye.
(3) PODSTAWOWA OBRÓBKA RAMEK CCD

Po tych wstepnych przygotowaniach mozemy przystapic do własciwej pracy. Zaczynamy od usuniecia sygnału biasu z wszystkich pozostałych ramek. Jesli dysponujemy kilkoma ramkami z biasem, mozemy je usrednic. Wybieramy task noao > imred > ccdred i wpisujemy epar zerocombine, aby podejrzec zawartosc pliku parametrycznego. Modyfikujemy nastepujaco standardowe ustawienia:
input = bias*.imh (ramki z biasem do usrednienia)
output = BIAS (nazwa pliku wynikowego)
combine = average (moze byc takze median)
ccdtype = zero (w tym celu umieszczelismy w naglowkach IMAGETYP = zero)
rdnoise = 2.3 (wartosc dla szybszego modu sczytywania; dla wolniejszego: 2.1)
gain = 1.4 (wartosc dla szybszego modu sczytywania; dla wolniejszego: 0.7)
Po wprowadzeniu i zapisaniu (ctrl+d) tych wartosci wpisujemy zerocombine, aby stworzyc usredniony BIAS, który nastepnie odejmiemy od wszystkich pozostałych ramek przy pomocy tasku ccdproc, po wyedytowaniu jego odpowiednich parametrów w nastepujacy sposób:
images = *.imh
ccdtype = flat (nastepnie object i comp)
fixpix = no
ovsersca = no
trim = no
zerocor = yes
darkcor = no
flatcor = no
readaxi = line
zero = BIAS

Poniewaz ramki wykonywane sa w temperaturze -90oC, odejmowanie darków nie jest konieczne (sygnał jest zaniedbywalny).
Wychodzimy z ccdproc komenda bye.

(4) SLEDZENIE APERTUR

Kolejny krok to przekształcenie widma z postaci 2D do 1D. W tym celu program musi dowiedziec sie, jak na ramce przebiegaja poszczególne apertury widma.
Zaczynamy od edycji ustawien tasku echelle, wpisujac epar echelle. Modyfikujemy nastepujaco linijki:
extinct = ' '
observa = bor
dispaxi = 1
Ostatni parametr jest szczególnie wazny, poniewaz pokazuje IRAFowi, jak skierowane sa na ramce apertury widma (wzdłuz osi x czy y). Mozemy teraz uruchomic task echelle.

Kolejny krok to własnie sledzenie apertur, które najlepiej wykonac na dobrze naswietlonym flat fieldzie, badz widmie gwiazdy. Wybieramy odpowiednia ramke, a nastepnie modyfikujemy parametry w epar apall:
input = flat.imh
format = echelle
interac = yes
find = yes
recente = yes
resize = yes
edit = yes
trace = yes
fittrac = yes
extract = yes
extras = yes
review = yes
nfind = 64
backgro = none
weights = variance
clean = yes
readnoi = 2.3 (wartosc dla szybszego modu sczytywania; dla wolniejszego: 2.1)
gain = 1.4 (wartosc dla szybszego modu sczytywania; dla wolniejszego: 0.7)
Teraz uruchamiamy apall i potwierdzamy ENTERem po kolei odpowiedzi na pytania zadawane przez IRAFa. Pojawi sie ekran z zaznaczonymi kolejnymi aperturami widma – jesli wszystkie sa zaznaczone, wciskamy q i ponownie odpowiadamy twierdzaco na pojawiajace sie pytania.
W nastepnej kolejnosci beda sie pojawiac dopasowania poszczególnych apertur. Przy pierwszej zmieniamy rzad dopasowania na 4 komenda:
:order 4
i wciskamy f aby powtórzyc dopasowanie. Jesli jakies punkty mocno odstaja, mozna je usunac najezdzajac na nie kursorem myszy i wciskajac d (usuniety punkt mozna przywrócic wciskajac u. Po wprowadzeniu zmian powtarzamy na nowo dopasowywanie wielomianu (f). Kiedy uznamy, ze dopasowanie jest zadowalajace (najlepiej gdy RMS < 0.1), wciskamy q i powtarzamy to samo dla kolejnej apertury.
Na koncu mozemy przejrzec po kolei wszystkie otrzymane apertury widma.
Po zsumowaniu apertur flat fieldu, korzystajac z tych samych parametrów, mozemy posumowac apertury widm obiektów i lampy kalibracyjnej. W pierwszym przypadku w epar apall wprowadzamy nastepujace zmiany:
input = [obiekt].imh
format = echelle
referen = flat.imh
interac = yes
find = yes
recente = no
resize = no
edit = no
trace = no
fittrac = yes
extract = yes
extras = yes
review = yes
Aby posumowac widma lampy kalibracyjnej, nalezy dodatkowo zmienic linijki:
weights = none
clean = no
poniewaz mamy tu do czynienia z widmem emisyjnym, nie absorpcyjnym.

(5) USUWANIE KOSMIKÓW

Przegladajac uzyskane 1D widma obiektów mozna znalezc na niektórych aperturach ostre piki 'emisyjne', powodowane przez promienie kosmiczne, badz gorace piksele. Mozna je usunac, aby nie przeszkadzały w dalszej redukcji.
(a) wpisujemy komende
splot nazwa_pliku.imh
podajemy numer apertury i potwierdzamy. Pojawi sie okno z wybrana apertura. Teraz zaznaczamy obszar wokół kosmika – ustawiamy kursor myszy po obydwu jego stronach i wciskamy a. Nastepnie usuwamy wybrana linie za pomoca j i dwukrotnie wciskajac a wracamy do poprzedniego widoku.
(b) PRZED zmiana apertury zapisujemy zmiany – wciskamy i i podajemy nazwe pliku (jesli nie zapiszemy zmian, zostana one utracone).
(c) Kombinacja klawiszy shift+3 pozwala na wybór kolejnej apertury, q powoduje wyjscie ze splot-a.

(6) KALIBRACJA WIDMA W DŁUGOSCI FALI

Pierwszym krokiem w kalibracji widm bedzie rozpoznanie linii emisyjnych lampy ThAr stosowanej w Borowcu (pomoze w tym katalog ThAr). Znajac długosci fali poszczególnych linii, IRAF jest w stanie skalibrowac widma ThAr, a nastepnie kalibracje przeniesc na widma obiektów.
Zaczynamy od edycji tasku słuzacego do identyfikacji linii lampy: epar ecident i wpisujemy:
images = thar1.ec
maxfeat = 1000
xorder = 4
yorder = 4
a nastepnie wychodzimy z opcji (ctrl+d) i uruchamiamy ecident.
Pojawi sie okno z pierwsza apertura widma lampy kalibracyjnej. Porównujemy ja z odpowiednia strona z katalogu. Wybieramy linie, dla których znane sa długosci fali i podajemy je IRAFowi w nastepujacy sposób:
(a) najezdzamy kursorem myszy na wybrana linie
(b) wciskamy m, aby ja zaznaczyc
(c) wpisujemy odpowiadajaca jej długosc fali
(d) potwierdzamy (ENTER)
Jesli podane zostały błedne dane, zaznaczona linie mozna usunac najezdzajac na nia kursorem i wciskajac d. Klawisz k przenosi do kolejnej apertury, j do poprzedniej. Kiedy mamy juz kilka apertur z duza liczba zidentyfikowanych linii, mozemy spróbowac dopasowania (f). Wciskajac q powracamy do widoku ostatnio przegladanej apertury. W widoku dopasowania odstajace punkty mozna usuwac klawiszem d. Najlepiej uzywac dopasowania 4 rzedu (:xorder 4, :yorder 4).
Wpisane długosci fali mozemy wyswietlic nad liniami za pomoca komendy :l u. Co jakis czas warto zapisac juz wykonana czesc identyfikacji, wychodzac z ecident za pomoca q. Warto równiez pamietac, ze poczatkowo (przed pierwszym dopasowywaniem f) widmo jest odwrócone w poziomie – linie, które w katalogu znajduja sie po lewej stronie, na ekranie widoczne sa po prawej i odwrotnie.
Kiedy zidentyfikowana zostanie dostateczna liczba linii lampy kalibracyjnej, za pomoca klawisza l uruchamiamy automatyczna identyfikacje pozostałych.
Po zakonczeniu identyfikacji jednego z widm lampy kalibracyjnej, przenosimy identyfikacje na pozostałe za pomoca tasku ecreident.

(7) PRZENIESIENIE KALIBRACJI NA WIDMA OBIEKTÓW

Aby sie udało, nalezy upewnic sie, czy w nagłówkach plików z widmami wpisane sa odpowiednie pliki z widmami odniesienia (ThAr). Warto wyniki kalibracji zapisac w oddzielnych plikach – np. zakonczonych *.l.imh. W ten sposób nie stracimy dotychczasowych wyników, a kalibracje zawsze mozna bedzie powtórzyc. Przeniesienie kalibracji wykonujemy przy pomocy tasku dispcor.

(8) WYPŁASZCZANIE WIDMA

Teraz dla kazdej apertury dopasujemy poziom kontinuum, aby mozna je było wypłaszczyc (na tym etapie poszczególne apertury maja kształt podobny do krzywej gaussowskiej). Robimy to korzystajac z tasku continuum. Na tym etapie równiez warto zapisac wyniki w pliku o nowej nazwie, dzieki czemu w razie niepowodzenia nie stracimy wczesniejszych wyników. Po uruchomieniu tasku continuum i podaniu nazw plików pojawi sie pierwsza apertura. Dosc dobrze działaja dopasowania krzywych 4 i 6 rzedu (:o 4 lub :o 6). Ustawiamy równiez wartosc parametru :low_rej 1.

Wychodzimy z tasku echelle i imred dwukrotnie powtórzona komenda bye.

(9) HJD

Obliczenie heliocentrycznej predkosci radialnej wymaga podania dla kazdego obiektu HJD. Uruchamiamy task rv, a nastepnie edytujemy parametry rvcorrect (epar). Nazwe pliku z danymi (widmem obiektu) wpisujemy w linijce:
images =
Nalezy tez pamietac, aby zmienic linijke
imupdat = yes
(pozostawienie imupdat = no sprawi, ze HJD nie zostanie dopisana do headera).

(10) PREDKOSC RADIALNA WIDMA GWIAZDY ODNIESIENIA

Mozna ja wyznaczyc w oparciu o predkosci radialne odpowiadajace poszczególnym liniom w widmie gwiazdy odniesienia. Uruchamiamy task rvidlines dla widma gwiazdy odniesienia. Klawisze k i j pozwalaja na zmiane apertury (odpowiednio na kolejna i poprzednia). Wyszukujemy kilka linii widmowych o dobrze znanych długosciach fali. Najezdzamy kursorem myszy na najnizszy punkt wybranej linii i wciskamy b, a nastepnie q. Teraz najezdzamy na brzegi linii i zaznaczamy je równiez wciskajac b. Wpisujemy długosc fali dla danej linii (program sam podaje odczytana przez siebie długosc fali, rózniaca sie od laboratoryjnej), potwierdzamy ENTER, a nastepnie f. Program podaje predkosc radialna heliocentryczna dla danej linii. Ten sam zabieg powtarzamy dla co najmniej kilku linii widmowych, usredniamy uzyskane wyniki i otrzymana wartosc za pomoca opisywanego wczesniej tasku hedit dopisujemy do nagłówka pliku z danymi gwiazdy odniesienia:
vhelio = 0.665
(oczywiscie 0.665 to tylko przykładowa wartosc).

(11) X-KORELACJA

Korelacje widm wykonujemy za pomoca tasku fxcor. Edytujac parametry podajemy nazwy plików z widmem obiektu i widmem odniesienia, warto równiez w linijce
output =
wpisac nazwe pliku, w którym IRAF zapisze wyniki. Parametry tego tasku pozwalaja na rozmaite opcje – mozna korelowac tylko niewielkie fragmenty widm, pojedyncze apertury, badz zakres apertur. Kilka spostrzezen odnosnie dotychczasowych prób:
(a) w wiekszosci przypadków uzyteczne były apertury 2 – 31, 33 – 36 i 38 - 39;
(b) pierwsza niemal zawsze daje zniekształcone wyniki, podobnie #32, 37, 40 i 41;
(c) powyzej #42 spore czesci widma pozostaja bezuzyteczne z powodu duzego wpływu linii tellurycznych;